**本次商谈内容为**：康复科电动起立床采购项目，数量：2台，控制总价：4.0万元。技术参数及性能要求如下：

1.床面尺寸（长×宽） 1800×660mm（尺寸±50mm），

2.桌板尺寸（长×宽×总宽） 760×270×470mm（尺寸±50mm），

3.外形尺寸（长×宽×高） 1900×750×790mm（尺寸±50mm），

4.脚板 460×300mm（尺寸±50mm），

5.带宽 100mm（尺寸±50mm），

6.床面最低高度510mm（尺寸±50mm），

7.安全工作载荷：≥170kg。

8.床面可调节角度范围 ：0～85°

9.电源频率：50Hz±1Hz，电压：AC220V±10%。

10.电动直立床配置：包含脚踏板、绑带、扶手板、床面、床升降架、床架、控制器、升降脚轮。

11.产品须具备第二类医疗器械备案凭证

12.须具备急停功能

13.为保障患者安全，产品须符合GB9706.1-2020医用电气设备第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》、GB24436-2009《康复训练器械安全通用要求》、YY 9706.102- 2021《医用电气设备第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》标准**或符合其他体系的同等级标准**。